SCHEDA TECNICA – MODELLO T1

ATTREZZATURE PER LA ASL DI VITERBO – BLOCCO OPERATORIO P.O. BELCOLLE

SISTEMA AD ALTA INTEGRAZIONE
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
SISTEMA AD ALTA INTEGRAZIONE
Produttore
Modello
Anno della prima immissione in commercio
Anno immissione in commercio ultima release software
Sistema di sala operatoria per la gestione integrata di: / -sistemi videolaparoscopici 2D almeno Full HD o superiore / -sistemi videolaparoscopici 3D / -controllo e gestione apparecchiature / elettromedicali,telecamere ambientali e luci / ambientali / - acquisizione, registrazione e archiviazione / immagini / - gestione segnali audio/video / -trasmissione segnali in videostriming
Funzionamento mediante tecnologie standardizzate: / -in ambiente windows / -con soluzione Web based
MODULO / SEZIONE GESTIONALE
Disponibilità di un modulo statistico
Visualizzazione dei parametri vitali provenienti dai sistemi di monitoraggio e, preferibilmente, la conservazione degli stessi
Conservazione di dati, dei referti e della documentazione creata in un server centrale
Dialogo con il sistema informatico dell’ospedale per mezzo di protocolli di comunicazione standardizzati (HL7 eDICOM)
Consente la completa personalizzazione del layout e dei contenuti di tutta la documentazione in uscita secondo le esigenze del reparto
Garantisce la protezione dei dati sensibili durante la trasmissione in rete e la tracciabilità di tutti gli aggiornamenti sui dati e immagini
Accesso al sistema mediante autenticazione tramite Active Directory con ID utente e password
MODULO/SEZIONE CONTROLLO AUDIO/VIDEO
Acquisizione di immagini e filmati dalle sorgenti video di sala operatoria, in quantità non predefinita e non limitata, nei seguenti formati: / -SD / -HD / -Y/C / -DVI / -VGA / -2D almeno Full HD o superiore / -3D / Composito
Le immagini/audio/video registrati e selezionati possono: / - essere associati con integrità referenziale ai dati paziente ed evento sanitario / - essere conservati su storage centrale SIA / Aziendale adeguatamente strutturato / -Essere disponibili per tutti gli utenti / immediatamente dopo la loro creazione / -Essere inviati come oggetti DICOM al PACS / aziendale
Funzione di Video-Rounting
Distribuzione dei segnali dalle diverse sorgenti sulle diverse destinazioni senza perdita di qualità
Garantisce la gestione completa dei segnali audio: / -regolazione volumi separati per / videoconferenza e musica / -regolazione generale volume / -tasti mute per microfono / -riproduzione cd audio / -riproduzione file audio digitali
Gestione multidisciplinare di video, immagini e dati fornendo, almeno le seguenti funzioni: / -registrazione ed editing filmati / -cattura digitale foto / -importazione esportazione immagini/video / -visione filmati salvati / -registrazione in qualità HD con risoluzione / più alta possibile (specificare) / -integrazione HL7
Funzione picture in picture per consentire la visualizzazione di due flussi video in contemporanea sullo stesso monitor
SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LUCI AMBIENTALI
Luci Ambientali
In grado di controllare: / -accensione e spegnimento di tutti i corpi / illuminanti presenti / -regolazione intensità luminosa circuiti luci / Apparecchiature / Il sistema di integrazione è in grado di controllare: / -tavolo operatorio / -lampada scialitica gemellare / -telecamera ambientale / -telecamera di campo sterile / -colonna laparoscopica / -elettrobisturi
Controllo delle telecamere, dei movimenti (alzo e brandeggio) e della telecamera
Implementabile e modulare possibilità di controllo/comando di ulteriori apparecchiature elettromedicali
Funzionamento/comando “tradizionale” delle apparecchiature elettromedicali interfacciate con il sistema di integrazione sempre operativo così da garantire il corretto funzionamento anche in caso di guasto del sistema di integrazione
Funzione di comando delle apparecchiature elettromedicali interfacciate al sistema di integrazione ordinata per gruppi omogenei ovvero per “gruppi funzionali”
Preferibilmente con possibilità di definizione di almeno n°4 layout personalizzabili con le funzioni e le apparecchiature utilizzate più frequentemente
Possibilità di creare profili utente per chirurgo, procedura chirurgica, fase dell’intervento e di richiamare tramite la pressione di un solo tasto tutti i parametri settati per le apparecchiature
MODULO VIDEO-STREAMING HDTV
Trasmissione dei segnali audio e video generati all’interno della sala operatoria o provenienti da fonti esterne
Trasmissione dei segnali audio/video in tempo reale in Full-HD tramite web utilizzando la reta LAN e WAN e internet al fine di garantire la trasmissione e fruizione dei filmati da qualsiasi postazione
Visualizzazione delle sorgenti/segnali video all’interno della sala operatoria sia all’interno della rete ospedaliera che all’esterno mediante videoconferenza
Numero di terminali di visualizzazione senza limitazioni con possibilità di variazione e accesso tramite interfaccia Web
Possibilità da qualsiasi client, di registrazione del flusso video e riproduzione video registrati tramite software di visualizzazione tipo VLC Mediaplayer o WMV o similari
Possibilità di collegare almeno 32 utenti contemporaneamente
Possibilità di visione di più sorgenti video anche di sale differenti tramite postazione multiscreen con gestione personalizzata del layout di visualizzazione e interscambio rapido delle sorgenti video (selezione dei segnali)
HARDWARE SISTEMA AD ALTA INTEGRAZIONE
n. 1Unità di controllo touch screen a parete da almeno 24”
n. 1 Unità di controllo touch screen da posizionare in campo sterile: / -da almeno 24” / -con attacco VESA / -con possibilità di copertura con rivestimento sterile
n. 1 monitor a parete medicale: / -da almeno 27” / -LCD-TFT Full HD oppure LED almeno Full HD o di risoluzione superiore / -DICOM PRESET e con possibilità di visualizzazione di immagini digitali provenienti dal PACS/RIS / -specificare gli ingressi disponibili (almeno HDSDI, Y/c, composito) / -comprensivo di PC medicale e tastiera con touch-pad
Al posto del monitor medicale completo di PC medicale PC panel da 27 LCD full HD con le medesime caratteriistiche (ingressi HDSDI, Y/C, composito, Dicom preset, possibilità di visualizzazione di immagini provenienti da PACS/RISA e SIA)
Al posto del monitor medicale a parete monitor non medicale (con le medesime caratteristiche: da 27” LCD full HD e LED full HD con ingressi HDSDI, Y/C, composito, Dicom preset, possibilità di visualizzazione di immagini provenienti da PACS/RIS e SIA) installato (es. Incassato) in modo da garantire il medesimo grado di sicurezza (es. protezione trasparente)
Al posto del PC medicale un PC nn medicale installato in modo da garantire il medesimo grado di sicurezza
n.2 monitor medicali 2D Full HD/3D: / -da almeno 24” / -con attacco VESA / -LCD-TFT full HD / -Dotato di ingressi HDSDI, Y/C, DVI e composito
n. 1 telecamera HD per la ripresa del campo operatorio sterile
n.1 telecamera ambientale HD per la ripresa del “teatro operatorio” fornita completa di supporto idoneo (pensile/braccio) ed eventuale piastra chimica
n. 1 microfono ambientale e n. 1 coppia di casse (altoparlante ambientale) ubicate fuori zona sterile, per : / -ricezione, in alta qualità, del segnale audio proveniente da tutto il teatro operatorio / -disattivabile dal monitor touch screen ubicato in campo sterile / -ognuna delle due casse dovrà essere a due vie / -filtro per eliminare il fenomeno di eco tra altoparlanti e microfoni
n. 2 radiomicrofoni portatile integrato ad uso individuale
Sistema bluetooth per riproduzione file audio o porta USB
Pannelli di attestazione( patch panel) per segnali A/V quali, almeno: SD, HD, Y/C, DVI, VGA, composito
n. 1 Rack tecnico, che contenga: / - tutti i dispositivi non medicali necessari al funzionamento del sistema intergato / -il trasformatore d’isolamento / -isolatori galvanici per tutti i segnali diretti e connessi all’esterno della sala operatoria (come ad esempio la connessione LAN ospedaliera) / -dotato di chiusura di sicurezza

N.2 PENSILE PER ANESTESIA
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
pensile per anestesia , dotato di braccio motorizzato per il sollevamento verticale degli apparecchi di anestesia carrellati
sistema composto da 1 stativo pensile dotato di doppio braccio snodato orizzontale con movimenti rotativi in 3 punti;
la struttura portante ed i bracci, realizzati in lega leggera estrusa a caldo, deve essere verniciata con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti e con geometria priva o protetta da spigoli vivi;
deve essere dotato di due bracci aventi un’estensione massima pari a circa 150 cm e con una portata utile di minimo 180 Kg, garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno
Ampie possibilità di movimentazione orizzontale con snodi in grado di garantire angoli di rotazione non inferiori a 320°;
Dotato di sistema di blocco degli snodi mediante sistema di frenatura di tipo pneumatico (specificare quale aria viene utilizzata) e continuamente attivo. Sarà considerato elemento preferenziale la presenza contemporanea di un ulteriore dispositivo di blocco degli snodi per rendere massima la stabilità dell’unità pensile e sicura anche in caso di guasto del sistema di frenatura pneumatico. Il sistema di frenatura è escludibile mediante pulsanti posizionati in prossimità delle maniglie;
Il movimento verticale di tipo automatico deve essere in grado di garantire una movimentazione in altezza ≥ 40 cm . Saranno considerati elementi preferenziali la presenza di dispositivi di sorveglianza in grado di garantire un uso sicuro della movimentazione verticale .
Tutti i movimenti devono essere azionati in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso;
Il pensile deve essere predisposto per l’aggancio rapido dei principali apparecchi di anestesia presenti sul mercato; tale condizione deve essere documentata con disegni tecnici o altri documenti originali della casa madre , che attestino questa possibilità;
Dotato dei seguenti accessori da agganciare ai rail: / - N.2 aste porta pompe e boccioni infusionali installate ai lati dello stativo pensile / - N.1 box porta guanti / - N.1 mensola estraibile adibita a scrittoio/porta tastiera / - N. 1 braccio snodato porta-tubi paziente / - Set di ganci porta flebo.
Il pensile oltre a sorreggere le apparecchiature destinate all’anestesia del paziente deve garantire l’alimentazione sia elettrica che dei gas medicali e la predisposizione delle prese dati/segnali.
Viene richiesta la seguente dotazione: / · forza motrice (220V): n. 2 blocchi da 5 prese ciascuno: / · prese di tipo SCHUKO italiana bipasso-universali; / - ogni presa deve essere dotata di fusibile di sicurezza e connettore di terra addizionale; / - caratteristica richiesta: alimentazione separata dei due blocchi di prese; / · prese gas medicali secondo AFNOR NF S 90-116: / - 2 x O2, / - 2 x N2O / - 2 x aria medicale 3,5 bar / - 2 x Vuoto / - 2 x Evacuazione gas anestetici / Ogni linea deve essere dotata di una valvola di non ritorno; / - n. 4 prese rete dati ETHERNET anche accoppiate; - / n. 2 prese per segnali video, una video composito e l’altra Y/C; / - una presa SVGA alle quali collegare il monitoraggio emodinamico (a seconda del / segnale disponibile).

N. 2 PENSILE PORTA COLONNA ENDOSCOPICA PER CHIRURGIA SALA INTEGRATA
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
destinazione d’uso: alloggiamento di strumenti per chirurgia open, di endoscopia e laparoscopia (tipo elettrobisturi, telecamera, monitor, fonte luce, sistema di lavaggio, insufflatore CO2, ecc.) per sala operatoria integrata;
Dotato di un’ unità pensile caratterizzata da 2 bracci-3 snodi;
La lunghezza totale dei bracci deve essere indicativamente di circa 1500 mm;
Ampie possibilità di movimentazione orizzontale con snodi in grado di garantire grandi angoli di rotazione
Dotato di sistema di blocco degli snodi mediante sistema di frenatura di tipo pneumatico (specificare quale aria viene utilizzata ) e continuamente attivo. Sarà considerato elemento preferenziale la presenza contemporanea di un ulteriore dispositivo di blocco degli snodi per rendere massima la stabilità dell’unità pensile e sicura anche in caso di guasto del sistema di frenatura pneumatico. Il sistema di frenatura deve essere escludibile mediante pulsanti posizionati in prossimità delle maniglie;
La struttura portante ed i bracci, realizzati in lega leggera estrusa a caldo, deve essere / verniciata con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti e con geometria priva o protetta da spigoli vivi;
Presenza di canali interni per il passaggio di cavi video;
L’unità pensile deve consentire l’ispezione interna per effettuare l’attività di manutenzione e verifica periodica;
L’unità pensile deve avere le seguenti caratteristiche:
Il movimento verticale di tipo automatico con dispositivo elettromeccanico deve essere in grado di garantire una movimentazione ≥ 40 cm in un intervallo di tempo contenuto. Saranno considerati elementi preferenziali la presenza di dispositivi di sorveglianza in grado di garantire un uso sicuro della movimentazione verticale.
Capacità di carico sul braccio ≥ 120 kg garantita in qualunque posizione dei bracci di sostegno;
Dotato di un sistema di aggancio rapido e sicuro per il carrello di sostegno delle apparecchiature di endoscopia e di chirurgia
Completo di carrello porta-apparecchiature di endoscopia dotato di 4 ruote aventi diametro minimo di 100 mm di cui almeno 2 dotate di freno, e con almeno 4 ripiani per l’alloggiamento delle apparecchiature di endoscopia previste ( monitor, telecamera, centralina, fonte di luce, insufflatore CO2, pompa di lavaggio) ed eventualmente l’elettrobisturi. I ripiani dovranno avere un bordo di contenimento perimetrale e le barre universali sui lati per l’aggancio di ausili quali: aspiratori, cestelli o aste porta flebo;
Il pensile oltre a sorreggere le apparecchiature destinate all’attività chirurgica e di endoscopia deve garantire l’alimentazione sia elettrica che dei gas medicali e la predisposizione delle prese dati/segnali.
Viene richiesta la seguente dotazione: / - forza motrice (220V): n. 2 blocchi da 5 prese ciascuno: / · prese di tipo SCHUKO italiana bipasso-universali; / · ogni presa dovrà essere dotata di fusibile di sicurezza e connettore di terra addizionale; / · caratteristica richiesta: alimentazione separata dei due blocchi di prese; / - prese gas medicali secondo AFNOR NF S 90-116: 1 x O2, / · 2 x O2 / · 2 x Vuoto / · 2 x aria medicale 3,5 bar / · 2 x aria ad alta pressione ( 8 bar) / · 2 x CO2 / Ogni linea deve essere dotata di una valvola di non ritorno; / - N. 4 prese rete dati ETHERNET anche accoppiate; / - N. 2 prese per segnali video, una video composito e l’altra Y/C (pannello di attestazione per gli ingressi video del sistema integrato di sala operatoria).

N.5 SCIALITICHE A SOFFITTO (DI CUI N. 2 DOTATE DI TELECAMERA)
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
Lampada scialitica con tecnologia a LED di ultima generazione composta da due cupole per installazione a soffitto. Ciascun corpo lampada deve avere una luminosità di almeno 120.000 Lux. La durata delle fonti di luci a led deve essere di almeno 30.000 ore, e comunque il maggiore possibile
Idonea profondità di illuminazione (indicarne il valore in cm al 20% ed al 60%);
Campo di lavoro ad un metro di distanza regolabile e con diametro minimo di 200 mm;
Indice di resa cromatica superiore al 90%
Temperatura di colore superiore ai 4000 °K;
Bassa energia radiante
Entrambe le cupole devono essere predisposte, e quindi pronte per essere utilizzate, in combinazione con una telecamera Full HD a centro lampada
Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento (fornitura completa di almeno 2 manipoli pluriuso per ogni corpo lampada);
Controllo dell’intensità luminosa attraverso un regolatore posto a bordo della lampada che consenta la regolazione della stessa
Design delle cupole dedicato a non interferire con il flusso unidirezionale e che consenta una facile, veloce ed efficace pulizia e sanificazione
Sistema di sospensioni che garantisca movimenti rapidi su tutti gli assi per entrambe le cupole mantenendo un ottimale stabilità richiedendo sforzi molto ridotti per la movimentazione
Presenza sui corpi illuminanti di sorgente luminosa finalizzata a garantire una illuminazione minimale durante gli interventi di chirurgia endoscopica e videoassistita
Conformità alla normativa europea CEI En 60601-2-41 (La ditta dovrà espressamente dichiarare la conformità a tale norma)
Completa di trasformatore di sicurezza 220/24 V (secondo CEI 14-6) da installare in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 64-56 e CEI 64-8/7;V2
Fornitura “chiavi in mano” con certificazione dei lavori di installazione (impianti elettrici compresi) e regolare posa in opera
Telecamera
Telecamera HD Plug and Play da installare all’interno del manipolo del corpo lampada
Il montaggio e lo smontaggio della telecamera dovrà essere semplice
La telecamera di campo operatorio dovrà essere adeguata alla ripresa di immagini di interventi chirurgici a cielo aperto, nonché di dettagli relativi ad interventi in endo/laparoscopia (a titolo di esempio non esaustivo, il posizionamento dell’endoscopio), quindi in condizioni di illuminamento molto variabili, per scopi principalmente medico-legali ed educazionali
L’eventuale modulo di controllo della telecamera (cosiddetta centralina) potrà essere posizionata sul pensile chirurgico in sala o nell’armadio rack del SGISO della rispettiva sala, ma in ogni caso in posizione compatibile con l’organizzazione e la logistica di sala.
Lo zoom dovrà essere comandato o da pannello di comando posto sul corpo lampada o dal Touch Screen del sistema integrato (fuoco manuale, bilanciamento del bianco, contrasto, ecc)
Definizione :1080i
Elevato numero di pixel, circa 2 milioni
Rotazione della telecamera
Fattore di zoom: 40

N. 3 ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA PER IMPIEGO IN SALA OPERATORIA
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
N.3 Elettrobisturi predisposti per una chirurgia multidisciplinare con possibilità di almeno le seguenti correnti speciali integrate: microchirurgia; sigillatura vasi; endoscopia flessibile; correnti bipolari urologiche; laparoscopia; correnti automatiche con autostart e/o autostop; predisposizione per modulo a gas argon
Generatore di corrente ad alta frequenza
Controllo del funzionamento mediante microprocessore o microcontrollo
Sistema di controllo di auto test hardware/software all’accensione durante il funzionamento
Pannello di controllo/comando per la visualizzazione continua di tutti i parametri di lavoro
Sistema di controllo errori generale e di limitazione della potenza erogata in presenza di guasti o anomalie
Sistema di controllo degli errori e guasti, con memorizzazione degli ultimi errori e di codice di segnalazione guasti
Sistema di controllo e autoregolazione dinamica delle potenze erogate (ottimizzazione in base alle caratteristiche dei tessuti) e/o a voltaggio costante/variabile della corrente erogata
Sistema di controllo dell’elettrodo neutro con possibilità di impiego di elettrodi neutri mono o bipartiti. Inoltre il sistema deve controllare in tempo reale la qualità del contatto paziente/elettrodo neutro e segnalare eventuali contatti difettosi mediante segnalazioni luminose e acustiche
Due uscite monopolari con più modalità di attivazione
Dotato di correnti monopolari e bipolari
Possibilità di due uscite bipolari utilizzabili indipendentemente con diverse modalità di attivazione
Regolazione delle potenze, preferibilmente, a tasti con visualizzazione del display
Attacco compatibile con lo standard dei manipoli attualmente in uso – nel caso fornire un adattatore
CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE
taglio puro monopolare a potenza costante di almeno 300 Watt
taglio coagulante a potenza costante di almeno 200 Watt
possibilità di taglio/coagulo mono e bipolare specifici per applicazioni in microchirurgia o per interventi particolarmente delicati con possibilità di utilizzo anche di elettrodi ultra sottili (aghi)
taglio mono e bipolare specifico per resezione bipolare con soluzione salina per applicazioni urologiche e ginecologiche
coagulazione monopolare di almeno 120 Watt
coagulazione spray con potenza circa 120 Watt
taglio puro mono/bipolare di almeno 70 Watt
taglio coagulante bipolare di almeno 70 Watt
coagulazione micro bipolare di almeno 70 Watt
coagulazione automatica bipolare di almeno 70 Watt
predisposizione per modulo argon e aspiratore di fumi
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate
COMPLETO DI ACCESSORI STANDARD
doppio pedale stagno per impiego comando monopolare
doppio pedale stagno per impiego comando bipolare
cavo di collegamento riusabile per elettrodi neutri monouso
cavo di collegamento per pinza bipolare
COMPLETO DI TUTTE LE PARTI E GLI ACCESSORI NECESSARI AL SUO CORRETTO, SICURO ED IMMEDIATO FUNZIONAMENTO

N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 3D
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
VIDEOLAPAROSCOPIO
Videolaparoscopio 3D full HD di ultima ed innovativa tecnologia
Connessioni del cavo dati e luce tali da consentire la maggior ergonomia e flessibilità da parte del chirurgo
Sensori immagine della telecamera di alta tecnologia ed in grado di generare un’immagine stereoscopica di alta fedeltà
Testina della telecamera dotata di pulsanti programmabili
Dovranno essere forniti n. 2 videolaparoscopi 3D full HD sterilizzabili con visuale a 30° e lunghezza e diametro idonei al tipo di prestazione richiesta
UNITA’ DI CONTROLLO TELECAMERA 3D
Unità di controllo della telecamera 3D con uscita di idonea tecnologia per la trasmissione del segnale 3D ad un monitor 3D
Uscite (tipo: HD-SDI, RGB, S-VIDEO e COMPOSITE) per la trasmissione del segnale 2D ad altre unità
Semplice commutazione tra 2D e 3D
Possibilità di interfaccia USB integrata per la memorizzazione di immagini e video in 2D
MONITOR 3D
Monitor 3D medicale con la massima risoluzione possibile con l’attuale tecnologia, di eccellente qualità dell’immagine da almeno indicativamente 32”, compatibile 3D e 2D
Il monitor deve essere provvisto di diversi segnali input e output per 2D e 3D
FONTE DI LUCE FREDDA
Fonte di luce fredda di opportuna tecnologia e potenza (tipo: led, xenon, etc…) ad alto rendimento e con attacco cavo luce.
Possibilità di regolazione automatica e manuale della luminosità
Possibilità di un sistema che attivi automaticamente una fonte di luce di emergenza in caso di esaurimento di quella principale
INSUFFLATORE DI CO2
Insufflatore laparoscopico con portata regolabile tramite pulsanti fino ad almeno 30 l/min
Dotato di sistema di preriscaldamento
Sarà considerata quale caratteristica preferenziale la possibilità di raggiungere portate superiori al valore suddetto
L’insufflatore dovrà consentire la regolazione della pressione endo-addominale
Dovrà consentire la visualizzazione in tempo reale della pressione e del flusso pre-impostati e dei valori effettivi, così come della quantità di CO2 erogata
SISTEMA DI REGISTRAZIONE MEDICALE
Sistema di registrazione digitale medicale compatto con possibilità di registrare segnali 3D e 2D
Registrazione sia su Hard Disk interno di elevata capacità (almeno 500 GB) che su memoria esterna USB o su DVD/Blu Ray
Possibilità di comandare la registrazione direttamente dalla testa di telecamera con possibilità di importare i dati paziente inseriti nel videoprocessore
CARRELLO MOBILE
Carrello mobile con 4 ruote antistatiche, di cui 2 bloccanti
Dotato di un congruo nr. di ripiani ed 1 gruppo di cassetti con serratura
Canalina per cavi integrata
Facile da manovrare
Dotato di trasformatore di isolamento con presa multipla almeno da 6, 6 prese equipotenziali
Dotato di tutti gli accessori necessari per la sua completa funzionalità (tipo: supporto telecamera, guide laterali, impugnature, etc
A corredo del sistema dovranno essere forniti:
nr. 5 paia di occhiali 3D di idonea tecnologia, leggeri e confortevoli, clip 3D per occhiali da vista, eventuali chiavi USB di idonea capacità in GB, cavo/i luce a fibre ottiche, cavi di connessione, cavo/i di rete, cestello/i per una sicura pulizia, sterilizzazione e conservazione, e di ogni altra parte ed accessorio necessario al sicuro, corretto ed immediato funzionamento dell’intero sistema.
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate
La fornitura dovrà essere del tipo “chiavi in mano”, e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali lavori edili, impiantistici etc.., nonché degli allacciamenti e di ogni accessorio che dovessero essere necessari per l’installazione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte.

N.2 TAVOLO OPERATORIO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO/ CHIRURGIA GENERALE
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
Configurazione del tavolo:
1 colonna (mobile), 1 piano per ortopedia e traumatologia/chirurgia generale
L’apparato sarà costruito con tipologia tale da permettere nel miglior modo possibile l’inserimento durante le fasi operatorie di apparecchiature portatili per radioscopia (tipo arco a C con amplificatore di brillanza)
Colonna:
In acciaio inox
La colonna dovrà consentire le movimentazioni del piano operatorio con idonea tecnologia
Trendelemburg/antitrendelemburg indicativo di circa +/- 35°
Inclinazione bilaterale indicativa di circa 15°
Pulsantiera di comando e di emergenza integrata nella colonna
Telecomando ad IR (senza cavo)
Funzione “0” automatico della colonna e del piano
Portata di almeno 200 Kg in tutte le posizioni con possibilità di movimentazione paziente
Piano operatorio ortopedico-traumatologico e chirurgia generale:
Piano operatorio a piani trasferibili in acciaio inox
Suddiviso in almeno 5 sezioni
Completo di sezione testa a doppio snodo e sezione gambe
Materassini asportabili per una migliore pulizia
Radiotrasparente in tutte le sezioni
Sezione schiena e movimentazione elettrica
Idoneo per la posizione di chirurgia renale
Sezione gambe in due parti, divaricabile e movimentazione elettrica
Ampia traslazione longitudinale e movimentazione elettrica
Parte centrale preferibilmente simmetrica in modo tale da garantire l’inversione testa/piedi del piano operatorio
Accessori inclusi nella fornitura
Nr. 2 Reggibracci orientabili su sfera completi di morsetto
Nr. 1 Reggitelo completo di morsetto (corredato di prolunga o estendibile)
Nr. 1 Fascia ferma polso
Nr. 1 Cinghia ferma corpo
Nr. 2 Reggipoplite completo di morsetto
Nr. 2 Reggicosce di Goepel per arto sano con morsetto da posizionare sia sulle barre di trazione sia sulla barra laterale porta accessori
Nr. 1 Supporto prendistaffa per filo transcheletrico
Nr. 1 Supporto pelvico per interventi di protesi d’anca per posizionare in decubito laterale il paziente per le protesi di anca
Nr. 2 Supporti laterali universali
Nr. 2 Cuscini concavi (per coscia)
Nr. 2 Cuscini per supporto laterale per crestaeliaca controlaterale (misure indicative 85 mm x 85 mm)
Nr. 2 Supporti per artroscopia/protesi del ginocchio
Nr. 1 Tavolino porta strumenti completo di morsetto
Nr. 1 Reggibraccio per decubito laterale con morsetto
Nr. 1 Schienale per la chirurgia della spalla con sezioni asportabili e calotta
Nr. 1 Tavolino per chirurgia della mano (radiotrasparente)
Nr. 1 Cuscino per appoggio omero
Accessori per gruppo trazioni arti inferiori complete di dinamometri e controtrazione per fratture di femore e tibia e arti superiori
Eventuale carrello per posizionamento del gruppo trazioni e degli accessori
Carrello per lo spostamento del tavolo operatorio (piano+colonna)
Dotato di tutte le parti e gli accessori necessari al suo sicuro, corretto ed immediato funzionamento
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate

N. 5 SISTEMA PER ANESTESIA E MONITORAGGIO
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
Sistema per anestesia e monitoraggio composto da: / -apparecchio per anestesia completo di monitoraggio respiratorio e ventilatorio / -monitoraggio emodinamico
APPARECCHIO PER ANESTESIA
Funzionamento a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso
Idoneo ad applicazioni su paziente adulto, pediatrico, neonatale completo degli accessori e dei software necessari
Miscelatore elettronico per aria, O2, N2O controllato da microprocessore ad elevata accuratezza di regolazione
Gas alogenati da utilizzare: sevoflurane, desflurane, isoflurane
Identificazione automatica del gas alogenato in uso
Range volume corrente da 20 ml o inferiore fino a 1400 ml
PEEP regolabile elettronicamente
Trigger a flusso regolabile
Flusso inspiratorio massimo non inferiore indicativamente a 120 L/min o superiore
Erogazione di un minimo di ossigeno non inferiore indicativamente a 200 mL/min
Frequenza respiratoria impostabile da indicativamente 4 a 80 atti/min
Rapporto I/E regolabile
Sistema ergonomico e di dimensioni ridotte
Caratterizzato da bassa rumorosità
Interfaccia utente intuitiva
Sistema di facile pulizia e disinfezione
Software in lingua italiana facilmente aggiornabile con versioni superiori
Predisposto per interfacce per il trasferimento dei dati ad apparecchiature esterne.
Modalità ventilatorie
Dotato almeno delle seguenti tecniche di ventilazione: / -A volume controllato – IPPV / -A pressione controllata – PCV / -A pressione assistita / -Manuale spontanea
Possibilità di ventilazione manuale, con rapido passaggio da ventilazione automatica a ventilazione manuale.
Monitoraggio respiratorio
Schermo TFT - LCD per la rappresentazione di segnali e parametri ventilatori: / - orientabile / - a colori di dimensioni in pollici le più / ampie possibili (valori indicativi: 10-12”) / - con la possibilità di visualizzare 3 curve e i / loop ventilatori / - possibilità di salvare i parametri monitorati sia come trend grafici che tabellari
Monitoraggio almeno dei seguenti parametri ventilatori: / - concentrazione degli agenti anestetici inspirati ed espirati / - concentrazione O2 inspirato ed espirato / - concentrazione CO2 inspirato e espirato / - minima concentrazione alveolare (MAC)
Visualizzazione della più ampia tipologia dei parametri respiratori tipo: / - possibilità di sistema di monitoraggio che aiuti l’utilizzatore nella gestione della ventilazione a bassi flussi / - curve di pressione e flusso in funzione del tempo / - curva CO2 espirato / - loop P-V e F-V con possibilità di memorizzare un loop di riferimento / - pressione vie aeree (massima, media, plateau, PEEP) / - volume minuto espirato / - volume corrente (inspirato ed espirato) / - concentrazione misurata dell’O2 inspirato ed espirato / - frequenza respiratoria.
Test e sistemi di controllo
Sistema di autodiagnosi e controllo del buon funzionamento dell’apparecchiatura all’accensione: / - automatico senza supporto dell’operatore / - segnalazione chiara degli eventuali problemi rilevati / - comprensivo del calcolo della compliance e delle perdite del sistema / - con possibilità di esclusione dell’autotest in caso di emergenza permettendo l’utilizzo / Immediato dell’apparecchiatura / -sistemi di allarme automatici ed impostabili dall’operatore per anomalie o non rispetto dei range di valori impostati (tra cui: allarme pressione, volume espirato, FiO2, apnea, mancanza di alimentazione aria e O2, mancanza alimentazione elettrica)
Sistemi di emergenza
Batteria interna con autonomia di almeno 30 minuti per garantire il funzionamento continuo in caso di interruzione della alimentazione elettrica
Sistema di emergenza di erogazione dell’ossigeno, che permetta il funzionamento anche a macchina spenta in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
Sistema in grado di ventilare in caso di assenza gas centralizzati
Predisposizione per l’utilizzo con bombole di backup
Testata paziente
compatta e sterilizzabile preferibilmente riscaldata
facile da smontare e rimontare
di semplice e veloce manutenzione con un numero minimo di parti da assemblare e disassemblare
MONITORAGGIO EMODINAMICO
Monitor paziente modulare: / - schermo TFT – LCD da almeno 12” a colori / - touchscreen / - ad alta risoluzione / - con ampio angolo di visualizzazione / - per visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce selezionabili dall’operatore / - posizionato su un braccio orientabile agganciato all’apparecchio per anestesia / - dotato di batteria interna ricaricabile con durata indicativa di 120 min / - maneggevole, compatto e di peso ridotto / - protetto dai disturbi ad alta frequenza (ad es. elettrobisturi) e da defibrillatore
Monitoraggio continuo, con visualizzazione del tracciato e del valore numerico, almeno dei seguenti parametri vitali: / -ECG a 5 derivazioni con analisi del / segmento ST e aritmie / -Respiro / -Temperatura / -Saturimetria SPO2 / -n° 1 pressione non invasiva NIBP / -n° 2 pressioni invasive IBP
Possibilità dei seguenti moduli aggiuntivi (per eventuale futura implementazione): / modulo BIS o equivalente / modulo EtCO2
Tutti i monitor devono essere dotati del software e di quanto necessario per l’utilizzo di tutti i moduli sopra indicati
Software per pazienti adulti, pediatrici e neonatali in lingua italiana, facilmente aggiornabile con versioni superiori
Possibilità di salvare i parametri monitorati sia come trend grafici che tabellari per almeno 24 ore
Possibilità di interfacce per il trasferimento dei dati ad altre apparecchiature esterne
Interfaccia utente intuitiva ed ergonomica
Di facile pulizia e disinfezione.
Il sistema di anestesia deve essere:
completo di / cassetti porta oggetti / ampio piano di lavoro / blocco ruote / prese elettriche ausiliarie
Il sistema dovrà essere fornito completo di tutte le parti ed accessori necessari al suo corretto sicuro ed immediato funzionamento
L’Aggiudicatario dovrà informare tempestivamente l’ASL, per almeno i cinque anni successivi alla fornitura, di tutti gli aggiornamenti, modifiche e migliorie (hardware, software, ulteriori modalità ventilatorie, etc.) disponibili per i sistemi offerti. In caso di valutazione positiva dell’Azienda, i predetti aggiornamenti, modifiche e migliorie dovranno essere realizzati senza alcun onere e senza costi aggiuntivi per l’ASL.
Tutto il sistema ed il circuito paziente deve essere latex free (fornire dichiarazione)
La ditta dovrà indicare il numero identificativo di registrazione del sistema offerto nel repertorio dei dispositivi medici, come indicato nel decreto ministeriale
La ditta dovrà provvedere all’installazione ed attivazione dei sistemi per anestesia.
La fornitura dovrà essere del tipo “chiavi in mano”, e, quindi, comprensiva di tutti gli eventuali lavori edili, impiantistici etc.., nonché degli allacciamenti e di ogni accessorio che dovessero essere necessari per l’installazione ed il corretto funzionamento dell’ apparecchiatura offerta.
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate

N.1 SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA DI NEUROCHIRURGIA
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
per interventi di: / _ neurochirurgia endoscopica / _ chirurgia dell’ipofisi / _ chirurgia transnasosfenoidale / _ trattamento chirurgico di adenomi / _ patologia del basicranio anteriore e seni paranasali. / _ otorinolaringoiatria / La colonna deve essere collegabile con i più diffusi sistemi di gestione delle immagini di sala operatoria e costituita dai seguenti componenti:
Telecamera per endoscopia digitale / così costituita:
Testa di Telecamera : / - Idonea all’utilizzo in ORL e Neurochirurgia / - ad alta definizione, di risoluzione almeno FULL HD/ HDTV e comunque di risoluzione la massima possibile con l’attuale tecnologia, completamente digitale / - funzione di zoom / - dotata di tasti posti sul corpo della telecamera per la regolazione dei / parametri video e la programmazione delle funzioni. / - sensore di tipologia CCD di ultima generazione ad alta definizione / - dotata di raccordo compatibile con ottiche standard / - dotata di cavo di collegamento di lunghezza _ 2,5 m / - sterilizzabile mediante immersione, almeno con sistema a bassa temperatura ( precisare) / - impugnatura ergonomica / - dimensioni e peso contenuti. / - Conformità alla direttiva 93/42/CEE
Centralina di Telecamera : / - Multidisciplinare ad alta risoluzione FULL HD / HDTV ( precisare numero di pixels) / - Modulo processore di immagine completamente digitale / - Regolazione automatica dell’intensità luminosa / - Regolazione automatica del colore con bilanciamento del bianco e funzione di / memorizzazione. / - Autoshutter / - Software dedicato che permette di comandare e regolare tutti i parametri video e le funzioni della telecamera. / - Tutte le funzioni devono essere controllabili dall’ unità di comando del sistema video / di sala. / - Conformità alla direttiva 93/42/CEE e IEC 60601-1 e s.m.i. per quanto riguarda la / sicurezza elettrica .
Fonte di luce :
Lampada allo Xenon da almeno 300 W .
Vita della lampada garantita per almeno 500 h di funzionamento
Elevata temperatura colore : _ 5.000 K°
Regolazione automatica/ manuale luminosità
Connessione cavi luce di tutti i modelli mediante adattatori
Funzione di stand-by
Tutte le funzioni devono essere controllabili dall’unità di comando del sistema video di sala operatoria.
Conformità alla direttiva 93/42/CEE e IEC 60601-1 e s.m.i. per quanto riguarda la sicurezza elettrica
Monitor televisivo di bioimmagini:
Monitor di tipo LCD di caratteristica medicale con qualità tecniche eccellenti per la riproduzione di immagini chirurgiche almeno FULL HD/HDTV e comunque di risoluzione la massima possibile con l’attuale tecnologia, con minimo 1080 linee
Dotato di dimensioni minime da 24”
Ingressi/uscite di tipo composito, Y/C,RGB,HD-SDI-DVI
Controlli integrati per la regolazione dell’ immagine
Menù di configurazione e settaggio parametri di base.
Insufflatore di CO2:
Regolazione del flusso fino ad un massimo _ 30 L/min.
Dotato di sistema di riscaldamento della CO2
Ampio range di pressione regolabile.
Dotato di dispay per la visualizzazione della pressione e del flusso istantaneo
Dotato di allarmi visivi ed acustici
Collegamento del sistema ad impianto centralizzato di distribuzione della CO2 specificare i valori di pressione in ingresso tollerati dal sistema) completo di tubo del gas con connettore secondo AFNOR NF S 90-116.
Tutte le funzioni devono essere controllabili dall’unità di comando del sistema video di sala
Conformità alla direttiva 93/42/CEE e IEC 60601-1 e s.m.i. per quanto riguarda la sicurezza elettrica.
Registratore DVD :
di tipo medicale
Carrello
Carrello completo di trasformatore d’isolamento
Almeno n. 5 ripiani regolabili in altezza per l’allocazione di tutte le apparecchiature che fanno parte del sistema di laparoscopia
Cassetto con serratura
Ruote pivottanti e antistatiche
Sostegno porta telecamera
Sistema di passacavi per un corretto cablaggio
Supporti per monitor LCD
Supporto bombola CO2
la Ditta produttrice/offerente dovrà necessariamente rendere disponibile il “protocollo di comunicazione dat/comandi”, oltre alla fornitura dell’eventuale hardware necessario per il collegamento dell’apparecchiatura al Sistema di gestione Integrato di Sala Operatoria.

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia