SCHEDA TECNICA – MODELLO T1

N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER OCULISTICA PER LA ASL DI VITERBO–
BLOCCO OPERATORIO P.O. BELCOLLE – LOTTO 3

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
Caratteristiche dello stativo
Stativo mobile a pavimento con blocco dei bracci tramite sblocchi elettromagnetici
Basamento il più compatto possibile per un minimo ingombro in sala operatoria
Quadro di comando con display touch screen
Possibilità di programmare e memorizzare per un congruo numero di diversi utilizzatori
Pedaliera, preferibilmente senza fili, elettrica con comandi sia verticali sia orizzontali, anfibia e a bassa tensione con tasti funzione programmabili
Caratteristiche del sistema ottico
Corpo ottico con lenti apocromatiche
Dispositivo per il secondo osservatore laterale ruotabile da dx a sx
Obbiettivo f=200 a grande campo
Tubo binoculare ad inclinazione variabile, con regolazione della distanza interpupillare integrata, che consenta la migliore ergonomia degli operatori
Oculari a grande campo anche per portatori di occhiali 10x dotati di compensazione diottrica +/-5
Movimento XY del corpo ottico con range indicativo di 50 mm
Messa a fuoco preferibilmente motorizzata con range indicativo di 54mm
Messa a fuoco e zoom motorizzati con possibilità di regolare la velocità dei movimenti
Illuminazione coassiale con seconda lampada di emergenza ad inserimento rapido
Intensità della luce regolabile anche dalla pedaliera con la possibilità di ON/OFF
Secondo sistema d’illuminazione addizionale coassiale a 0° e con diametro e intensità regolabili, per aumentare il riflesso rosso e adatto per la chirurgia vitreo-retinica
Reset automatico di tutte le funzioni del microscopio
Dotato di videocamera CCD a colori ad alta definizione (HD), per l’acquisizione delle immagini e possibilità di riproduzione delle stesse su monitor LCD installato sullo stativo
Raccordo video con attacco passo C per collegamento telecamera medicale
Sistema di visione panoramica non a contatto per la chirurgia del segmento posteriore con due lenti (una per la zona centrale e una a grande campo)
Fornitura di sistema di acquisizione e archiviazione delle immagini possibilmente integrato nello stativo così allestito: / Capacità di salvataggio di immagini e video nei formati di compressione più diffusi / Presenza di monitor dedicato / Presenza di porte per trasferimento dati / Possibilità di memorizzare i file su supporti rimovibili / Adeguata capacità di archiviazione / Interfaccia utente user friendly
Completo di tutte le parti e gli accessori necessari al suo completo sicuro ed immediato funzionamento
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia