SCHEDA TECNICA – MODELLO T1 / ARREDI TECNICI DA SALA OPERATORIA – LOTTO 5
Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
N° 12 CARRELLI SERVITORI IN ACCIAIO REGOLABILI IN ALTEZZA
Carrello servitore porta strumenti per sala operatoria realizzato in acciaio inox con bordi e spigoli arrotondati.
Vassoio da circa mm 600 x 400
Con sistema di regolazione in altezza tramite sistema di pompa oleodinamica regolabile tramite pedale, escursione di circa mm 800 – 1000
In grado di supportare un peso di almeno 30 kg.
Base in acciaio a 3 razze con ruote antistatiche da almeno mm 75.
N° 8 CARRELLO (ANESTESIA) PORTAFILI
Struttura realizzata in acciaio inox, lavabile e disinfettabile, per il trasporto accessori di fili di sutura disinfettanti, guanti, lame di bisturi e modulistica
Su ruote antistatiche piroettanti di cui due con freno.
Parte frontale composta da: / N°6 cassetti di dimensioni indicative di 250x300x90 cm;
N°1 vano aperto per deposito farmaci di dimensioni indicative di 600x400x200 cm;
N°1 ripiano di dimensioni di circa 600x400 cm;
N°1 alzatina con ripiano di dimensioni indicative di 600x250 cm;
N°1 anta frontale posta di lato ai cassetti di dimensioni indicative di 250x300x70 cm.
N° 8 CARRELLO EMERGENZA
Struttura realizzata in acciaio inox, lavabile e disinfettabile.
Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffi o, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni indicative 700x500x60 mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
Piattaforma (porta defibrillatore-elettrocardiografo) in acciaio inox, dimensioni circa 550x450 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta.
Asta porta flebo in acciaio cromato a 4 ganci, regolabile in altezza.
Nella parte frontale devono essere presenti cassetti estraibili con frontalini in tecnopolimero colorato autoestinguente, scorrevoli su guide in acciaio inox; completi di maniglia ergonomica.
N°4 cassetti in acciaio inox, dimensioni indicative 550x500x150 h mm;
Lato sinistro – Piano di lavoro supplementare estraibile in tecnopolimero autoestinguente.
Vano rientrante in acciaio inox porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt.
Lato destro – Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma. Portarifiuti in tecnopolimero autoestinguente. Supporto in acciaio inox porta aspiratore.
Retro – Piastra cardiomassaggio in plexiglas, completa di supporti.
Base – 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio.
4 ruote piroettanti antistatiche in gomma piena, montate su cuscinetto.
N° 4 SCALDALIQUIDI
Scalda fluidi da litri 5, in acciaio e con sistema di regolazione della temperatura da circa 35° a 60°.
Sistema di controbilanciamento per evitare la fuoriuscita del liquido durante la movimentazione del dispositivo.
Sistema montato su 5 razze con ruote da almeno mm 75 e regolabile in altezza.
N° 8 SGABELLI TONDI, IMBOTTITI, REGOLABILI IN ALTEZZA PER OPERATORI
Sgabello per sala operatoria realizzato in acciaio inox.
Seduta dal diametro di circa mm 330 con imbottitura e con sistema di regolazione in altezza tramite sistema di pompa oleodinamica regolabile tramite pedale, escursione circa mm 400 – 600.
Base in acciaio a 5 razze con ruote antistatiche da almeno mm 50.
N° 1 TAVOLO DI PROCEDURA
Tavolo di procedura con piano in Corian con angoli stondati, antigraffio, lavabile e disinfettabile
Compreso di alzatina di dimensioni indicative di 55cm
Dotato di 4 ruote gemellari di almeno 125 mm, di cui le due anteriori con freno a pedale.
Arco superiore completo di circa n.20 contenitori trasparenti a ribalta.
Il vano frontale deve essere attrezzato con due moduli cassettiera con colori differenti per n.4 cassetti di altezza di circa 7cm e n.2 cassetti di altezza di circa 15cm.
Altezza piano di lavoro da terra di circa 90cm.
Dimensioni piano di appoggio mm 200x600 circa.
N° 6 CARRELLI PORTA-CATINO
Carrello porta-catini due posti per sala operatoria.
Dimensioni circa diametro mm 320 - 145h.
Capacità almeno 6 litri (completo di relativi catini).
N° 2 ARMADIO FARMACI
Realizzato in materiale facilmente sanificabie, rivestito in bilaminato plastico spessore circa mm 20, antigraffio.
Porte girevoli su cerniere con apertura di circa 270° complete di maniglie con presa ergonomica.
All’interno n°2 contenitori in ABS apribili a 90° dotati di circa 30 vani portamedicinali.
5 ripiani interni regolabili su cremagliera realizzati in materiale plastico atossico per un totale di almeno n. 50 vani per confezioni di varie dimensioni.
Guarnizione perimetrale antipolvere.
Mobiletto per stupefacenti completo di chiusura a chiave.
Base su piedini di posizionamento regolabili, diametro almeno mm 60.
N° 30 ARMADIO PER PRESIDI
Struttura in lamiera verniciata con polveri epossidiche con n° 2 ante in vetro temperato con serratura.
All’interno 5 ripiani in lamiera regolabili su cremagliera.
Base su piedi con puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni indicative mm 1200x400x1800h
N° 5 ASTE PER INFUSIONI
Asta porta flebo costituita interamente in acciaio inox con base a 5 razze su ruote antistatiche e di cui almeno due con freno.
Altezza regolabile tramite sistema a pedale. Altezza minima di circa m 1,80 e regolazione in altezza di circa 1 metro.
La portata dell’asta dovrà essere di almeno kg. 20.
N° 10 ASTE PER INFUSIONI
Supporto per infusioni rotante a 4 ganci di sicurezza con portata di almeno 4 Kg.
Struttura verticale telescopica.
Altezza massima 2200mm.
N° 4 CARRELLI MADRE IN ACCIAIO
Carrello madre porta strumenti da sala operatoria realizzato in acciaio inox con bordi e spigoli arrotondati.
Vassoio da circa mm 900 x 600 x 800 (LxPxH).
Base in acciaio con 4 ruote da mm almeno 125 antistatiche piroettanti.
N° 6 PEDANA
Pedana da sala operatoria realizzata in acciaio inox sanificabile. Struttura completamente saldata.
N° 3 QUANTITA’ Dimensioni circa L.600 X P350 X H130 mm
N° 3 QUANTITA’ Dimensioni circa L600 X P350 X H220 mm
N° 2 CATINO PER RACCOLTA
Catino di raccolta su base carrellata e maniglia di presa.
Realizzato in acciaio inox.
Capacità almeno 15 Litri.

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia